ZADANIE NR 1

| Lp. | OPIS MATERIAŁU | DAWKA | ILOŚĆ JEDNOSTKA | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU / PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat dezynfekująco-myjący, do powierzchni oraz wyrobów medycznych, niezawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych i substancji nadtlenowych. Oparty o czwartorzędowe sole amoniowe i pochodne aminokwasów. Całkowicie rozpuszczalny w wodzie wodociągowej, stężenie roztworu roboczego 0,25 %, możliwość stosowania w obecności pacjentów dorosłych, dzieci oraz na oddziałach noworodkowych, preparat może być używany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagane parametry: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV). Podwójny status rejestracyjny biobój/wyrób medyczny | Kanister 5L z pompką | 40 sztuk |  |  |  |  |  |
|  | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie etanolu z dodatkiem IV rzędowych związków amoniowych o szerokim spektrum działania obejmującym bakterie (włącznie z Tbc i MRSA), grzyby i wirusy (łącznie z HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Adeno, Herpes, Corona, AH1N1 w czasie działania do 30 sek.). | 1L ze spryskiwaczem | 600 sztuk |  |  |  |  |  |
|  |  | Kanister 5 L | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do mycia i dezynfekcji na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, z. możliwością stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością, czas działania 15 minut. Spectrum B, F, V. S. Działanie sporobójcze w stężeniu od 1000 ppm. | 200 tabletek | 60 opakowań |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat w proszku do dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych oraz dezynfekcji wysokiego poziomu instrumentów termolabilnych. Zawierający nadwęglan sodu oraz substancje antykorozyjne. Nie wymagający aktywatora. W stężeniu 2% czas działania do 15 min - wymagane spektrum: B, F, V, S. Preparat może być stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością oraz np. inkubatorów. Możliwość przygotowania preparatu o działaniu sporobójczym w stężeniu 1% i 0,5%. | 1kg | 25 sztuk |  |  |  |  |  |
| 5 | Płynny preparat na bazie alkoholu etylowego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o działaniu natychmiastowym jak i przedłużonym (do 3 godzin) oraz dezynfekcji skory. Spektrum B, Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, Polio, Rota, Adeno) do 1 minuty. | 500ml | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 6 | Emulsja pielęgnacyjna do rąk na bazie wosku pszczelego, zawierająca ponadto kwas hialuronowy, kolagen, elastynę , 20% zamówionego preparatu powinno być dostarczone z pompką | 500ml | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat alkoholowy w żelu na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry gotowy do użycia. Wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone (do 3 godzin). Skuteczny wobec B, Tbc, F, V (polio i adeno) w czasie 30 sekund. Delikatny dla skóry, dobrze tolerowany nawet przy częstym stosowaniu z substancją p/zapalną bisabolol. | 500ml | 25 sztuk |  |  |  |  |  |
| 8 | Pompki dostosowane do opakowań z pozycji: 5,6,7 | - | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt na łóżko/ścianę dostosowany do opakowań z pozycji: 5,6,7 | - | 10 sztuk |  |  |  |  |  |
| 10 | Preparat w płynie na bazie alkoholu etylowego do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej o działaniu natychmiastowym i przedłużonym oraz do dezynfekcji skóry np. przed iniekcjami. Spektrum: B, Tbc, F, V (łącznie z polio i adeno) w czasie do 1 minuty. W jednorazowym worku foliowym z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem sterisol. | 700 ml | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 11 | Alkoholowy preparat w płynie do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej o działaniu natychmiastowym i przedłużonym. Spektrum: B, Tbc, F, V (łącznie z polio i adeno) w czasie do 1 minuty. W jednorazowym worku foliowym z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem sterisol | 700 ml | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 12 | Syntetyczne mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała m.in. dzieci. Bez substancji konserwujących, nie pozostawiający obciążających skórę substancji chemicznych. Łatwo rozprowadzający się po skórze, mający przyjemny delikatny zapach. pH 5,5. Spełnia normę EN 1499. Kompatybilny z systemem sterisol | 700ml | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 13 | Krem do pielęgnacji skóry rąk w systemie zamkniętym bez substancji konserwujących i drażniących skórę. Wydajność z opakowania na poziomie 1400 doz. | 700 ml | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 14 | Lotion do pielęgnacji skóry rąk w systemie zamkniętym bez substancji konserwujących i drażniących skórę zawierający alantoinę. | 700 ml | 5 sztuk |  |  |  |  |  |
| 15 | Alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rak, na bazie alkoholu etylowego i izopropylowego. Spektrum B, Tbc, F, V (HIV, HBV). W jednorazowym worku foliowym z zastawką dozującą, kompatybilny z systemem sterisol. | 700 ml | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 16 | Dozownik łokciowy do systemu zamkniętego kompatybilny z jednorazowymi workami z całkowicie przezroczystą pokrywą |  | 15 sztuk |  |  |  |  |  |
| 17 | Preparat w pianie na bazie enzymów (lipaza, amylaza, proteaza) do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych działający na B, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV). Czas działania 15 minut. | 750 ml | 150 |  |  |  |  |  |
| 18 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz innego sprzętu medycznego na bazie enzymów (lipaza, amylaza, proteaza) działający na B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV). Czas działania 5 minut. | 1 litr ze zbiornikiem przelewowym | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | Chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni, wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu. Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych i OIT. Przebadane dermatologiczne. B, F (C. albicans), V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, H1N1, HSV1) do 5 min. Rota 15 minut. Chusteczki o rozmiarze 19 x 13 cm. | Tuba 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Wkład 100 szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu na bazie etanolu, wykazujące działanie: B, F (C.albicans) i V ( Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV, Vaccinia) w 1 minutę (wirus polio w 5 minut). Chusteczki o rozmiarze 19 x 13 cm. | Tuba 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Wkład 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 23 | Chlorowe (z dodatkiem detergentu) suche chusteczki do usuwania plam krwi oraz mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni, miejsc zanieczyszczonych organicznie. Spektrum bójcze: B, Tbc, F, F, V, S (C.sporogenes, C.difficile 027, C.perffringens, B.subtilis). Przebadane w/g normy EN16615:2015 (F2/2. Możliwość stosowania w obecności pacjentów. | Flow pack 25 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Chusteczki do dezynfekcji skóry rąk oraz dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych; chusteczka o wymiarze 135 x 220 mm. Działanie bójcze w 1 minutę: B, Tbc, F (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rotawirus, Adenowirus, Vacciniawirus) | Tuba 100 szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Pozycje: od 10 do 17 wzajemnie kompatybilne.

………………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 2

| Lp. | OPIS MATERIAŁU | DAWKA | ILOŚĆ JEDNOSTKA | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU / PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stężony, gotowy do użycia środek do dezynfekcji wysokiego poziomu i sterylizacji działający bakteriobójczo, prątkobójczo, wirusobójczo, grzybobójczo i sporobójczo.( B,Tbc,V,F,S). Przeznaczony do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektrorze lub do manualnej dezynfekcji endoskopów. Okres użycia - 14 dni lub 150 cykli w myjni od momentu zaktywowania. Stężenie 2000-2700 ppm. Minimalne efektywne stężenie kwasu nadoctowego w roztworze wynosi 1000 ppm . Kontrola za pomocą pasków testowych . Preparat dwuskładnikowy (składnik A + składnik B): kwas nadoctowy 0,225%, nadtlenek wodoru 0,990%, czynniki buforujące, antykorozyjne ,środki powierzchniowo czynne, woda. Dezynfekcja wysokiego poziomu - 5 minut w temperaturze 20 0 C. Sterylizacja -10 minut w temperaturze 20 0 C. Wyrób medyczny zwalidowany do użytku w myjniach-dezynfektorach Medivators. | Opakowanie 2 butelki ze składnikiem A x 225 ml , 2 butelki ze składnikiem B x 4,775 l | 36 op |  |  |  |  |  |
|  | Gotowy do użytku środek do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i akcesoriów w automatycznej myjni oraz do dezynfekcji manualnej . Okres użycia 28 dni. Bakteriobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy ( B,Tbc,V,F).. Skład roztworu : aldehyd orto-ftalowy (OPA) w stężeniu 0,575% wraz z rozpuszczalnikiem, roztworami buforowymi, substancjami powierzchniowo czynnymi, środkiem przeciwpieniącym i wodą . Czas kontaktu 5 minut w temperaturze pokojowej 20 0 C . Stężeniu aldehydu orto-ftalowego w roztworze co najmniej 0,35%.Kontrola za pomocą pasków testowych. Wyrób medyczny zwalidowany do użytku w myjniach-dezynfektorach Medivators. | Opakowanie: 4 butelki a`3,78l | 4 op |  |  |  |  |  |
| 3 | PASKI TESTOWE Do skutecznego pomiaru minimalnej zalecanej dawki (MRC) 28 dniowego preparatu opartego na aldehydzie orto-ftalowym do dezynfekcji endoskopów . Na opakowaniu kolorowa tabela odzwierciedlająca stężenie roztworu . Szybki 3-sekundowy czas zanurzenia, 90 sekund czasu odczytu Duży, czytelny wskaźnik kierunkowy | Opakowanie 60 szt. | 3op |  |  |  |  |  |
| 4 | PASKI TESTOWE Do skutecznego pomiaru minimalnego zalecanego stężenia (MRC) 14 dniowego środka dezynfekującego na bazie kwasu nadocotowego.. Na opakowaniu kolorowa tabela odzwierciedlająca stężenie roztworu Szybki i łatwy 1 sekundowy czas zanurzenia, 30 sekund odczytu Duży, czytelny wskaźnik kierunkowy | Opakowanie 100 szt | 3op |  |  |  |  |  |
| 5 | preparat myjący , przeznaczony do manualnego i automatycznego procesowania endoskopów o barwie niebieskiej .Nie zawiera zawierający enzymów. Usuwa biofilm bakteryjny i zanieczyszczenia organiczne w stężeniu 0,25%. Niskopieniący. Biodegradowalny. Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami endoskopów .pH 7,5 (+,- 1,0) Wyrób medyczny zwalidowany do użytku w myjniach-dezynfektorach Medivators. | Opakowanie: 4 butelki a` 3,78l. | 1 op |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

ZADANIE NR 3

| Lp. | OPIS MATERIAŁU | DAWKA | ILOŚĆ JEDNOSTKA | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO | NAZWA OFEROWANEGO PRODUKTU / PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami oraz śluzówek i ran zanieczyszczonych oparty o wodny roztwór pvp-jodu. Mający również zastosowanie w antyseptycznym myciu ciała, kąpieli w wannie, płukaniu ust, dekontaminacji i płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn zgorzeli, w ginekologii i położnictwie, działanie na B, Tbc, F, V, S, P | 1 L | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami oraz śluzówek i ran zanieczyszczonych oparty o wodny roztwór pvp-jodu. Mający również zastosowanie w antyseptycznym myciu ciała, kąpieli w wannie, płukaniu ust, dekontaminacji i płukaniu ran, owrzodzeń, odleżyn zgorzeli, w ginekologii i położnictwie, działanie na B, Tbc, F, V, S, P | 250 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat do dezynfekcji dużych powierzchni. Substancja czynna – troklozen sodowy. Spektrum działania: B, Tbc, F, V. postać – granulat do szybkiej dezaktywacji krwi i płynów ustrojowych | 500 g | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat myjąco- dezynfekujący do narzędzi, oprzyrządowania anestezjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, polisulfon, szkło akrylowe, W formie „perełek” zapobiegających pyleniu i wydychaniu środka, oparty na nadwęglanie sodu, TAED, kompleksie enzymatycznym (lipaza, proteaza,amylaza) oraz niejonowych surfakantach. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN14561) wysokie obciążenie,drożdżakobójczo(EN13624) wysokie obciążenie, Tbc(EN14563)wysokie obciążenie,V(EN14476)wysokie obciążenie, Clostridium difficile (EN13704)wysokie obciążenie w czasie do 10 min. w stężeniu2%. | 1,5 kg | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat myjąco-dezynfekujący w postaci płynu, zawierający glukoprotaminę silnie działającą, a także inhibitory korozji. Nie zawiera aldehydów. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentarium z metalu, tworzyw sztucznych, szkła, osprzętu anestezjologicznego, endoskopów. Spektrum działania: B ( w tym Tbc), F, V ( w tym HBV, HCV, HIV, Adeno, Papova). Wymagana pozytywna opinia firmy Olympus Optical. Okres przydatności do użycia roztworu użytkowego nieobciążonego wynosi 14 dni. | Kanister 6 L z pompką | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowy do użytku roztwór czyszczący do gruntownego usuwania resztek alginianu, cementu, śladów po markerach oraz plam z cynku i eugenolu na wyposażeniu czy narzędziach. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, zawierający substancje chroniącą skórę, lanolinę, nie zawierający zasad ani mydła. | 250 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Środek dezynfekująco-myjący, o silnym działaniu biobójczym. Przeznaczony do dezynfekcji narzędzi lekarskich i sprzętu medycznego, a także do dezynfekcji powierzchni. Substancja czynna: monosiarczan potasu, ponadto preparat zawiera związki powierzchnowo-czynne, substancje utleniające, kwasy organiczne, nieorganiczne układy buforujące, substancje stabilizujące, barwnik wskaźnikowy, środek zapachowy. Nie zawiera aldehydu glutarowego. Bezpieczny dla personelu i pacjentów, ulega biodegradacji. Spektrum: B, V, F. | 200g | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | Chroniący skórę płyn do chirurgicznego i higienicznego mycia dłoni. Nie wysusza skóry, pH 5,0, na bazie syntetycznych składników. | 500 ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Preparat na bazie etanolu o spektrum działania B, Tbc, F, V z przeznaczeniem do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych | 500 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole- etanol i 2-propanol); bez zawartosci jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłuzonym czasie działania do 24 godzin; skuteczny na bakterie (gram+ i gram -, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15 s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250 ml z atomizerem, 1 000 ml i 5 000 ml; produkt leczniczy | 1 000 ml | 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 ml | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony, przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole- etanol i 2-propanol); bez zawartosci jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłuzonym czasie działania do 24 godzin; skuteczny na bakterie (gram+ i gram -, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15 s, Rotawirus, Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250 ml z atomizerem, 1 000 ml i 5 000 ml; produkt leczniczy | 1 000 ml | 35 |  |  |  |  |  |
| 12 | Preparat bezbarwny, przeznaczony do dezynfekcji błon śluzowych i skóry, zawierający dichlorowodorek octanidyny, spektrum działania B (MRSA, Chlamydia, Mycoplasma), F, pierwotniakobójcze, drożdżakobójcze, V (Herpes simplex, HBV, HIV). Produkt leczniczy. | 250 ml | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 000 ml | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompka do l L Octenisept | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | Preparat do maszynowej dezynfekcji endoskopów i wyrobów wrażliwych termicznie w myjniach ERD np. olympus rodzina ETD, ETD2, BHT, HAMO, BELIMED. Preparat (o neutralnym pH 7,0 r-r 1%) zawierający aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie dla wrażliwych termicznie wyrobów np. endoskopy i oprzyrządowania anestezjologicznego, itp. Spektrum 1% roztwór w temperaturze 50 C / 60 C oraz w czasie oddziaływania 5 minut jest skuteczny wobec: bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (łącznie z Polio, HBV, HIV), sporów, jaj glisty i Helicobacter pylori. | 5 L | 25 |  |  |  |  |  |
| 14 | Preparat do maszynowego mycia endoskopów i wyrobów wrażliwych termicznie w myjniach ERD np. Olympus rodzina ETD, ETD2, BHT, HAMO, BELIMED. Preparat (o pH 8,0 r-r 0,5%) zawierający 5-15 % niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy glikole konserwujące, inhibitory korozji, substancje wspomagające przygotowywanie roztworów, przeznaczony do maszynowego mycia, w procesie chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju, szczególnie do wrażliwych termicznie wyrobów, np. endoskopów i oprzyrządowania anestezjologicznego, itp. Stężenie użytkowe 0,5 %. | 5 L | 15 |  |  |  |  |  |
| 15 | Preparat na bazie dichlorowodorku octenidyny przeznaczony do antybakteryjnego mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami oraz w eradykacji nosicielstwa MDRO. Bez zawartości substancji zapachowych i barwników. | 500 ml | 25 |  |  |  |  |  |
| 16 | Preparat w postaci rękawic nasączonych dichlorowodrokiem octenidyny przeznaczony do mycia i dekontaminacji ciała pacjenta przed zabiegami a także w eradykacji nosicielstwa MDRO, nie wymagające spłukiwania, z możliwością podgrzania. Kosmetyk. | 1 op- 10 sztuk | 10 op |  |  |  |  |  |
| 17 | Preparat bezbarwny, bezalkoholowy bez poliheksanidyny i chlorheksydyny, gotowy do użycia przeznaczony do dekontaminacji i antyseptyki jamy ustnej. Zawiera w składzie dichlorowodorek octenidyny działający na B(MRSA), F w czasie do 1 minuty | 250 ml | 40 |  |  |  |  |  |
| 18 | Gotowy do użycia preparat w postaci pianki do mycia i dezynfekcji wrażliwych na działanie alkoholi powierzchni i sprzetu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Z możiwością stosowania na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym , do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzetu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp. Nie zawiera aldehydów i fosforanów. Wymagana pozytywna opinia firmy Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Wymagane minimalne spektrum bójcze: B ( w tyum MRSA) – EN 13727, F (Candida albicans) – EN13624, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, Ebola) – RKI/DVV, Tbc (M. avium) – EN 14348 w czasie 15 minut. Produkt przebadany wg norm z obszaru medycznego w warunkach brudnych min. faza 2.1. Produkt na bazie diamin i czwartorzedowych związków amonowych, bez zawartosci alkoholu. Wymagany spryskiwacz do każdego opakowania o pojemniości 1 l. Opakowianie butelka 1 l ze spryskiwaczem | 1 000 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ściereczki włókninowe perforowane z niepylącego czyściwa o bardzo wysokim współczynniku absorpcji, odpornego na działanie rozpuszczalników, detergentów i substancji ropopochodnych. Szerokość odcinka 20 cm, długość 40 cm, ilość odcinków: 195 sztuk.Waga 0,8KG | 1 op – 195 listków | 460 op |  |  |  |  |  |
| 20 | Dyspenser do chusteczek , kompatybilny do wkładów w pozycji 27 | - | 20 sztuk |  |  |  |  |  |
| 21 | Preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu i wanien do hydroterapii oraz urządzeń do mycia pacjentów. Skład na bazie chlorku benzyloalkiloamonowego bez zawartości chloru, fenolu, aldehydów, związków nadtlenowych. Skuteczny w profilaktyce przeciwgrzybiczej (Trichophyton mantagrophytes). Bezpieczny dla skóry. Opakowanie 2 l z miarką. | 2 000 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowoczynne; nie zawierający QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiekowych – do 5 minut; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godzin. Skuteczny na bakterie ( wtym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV, HIV) w czasie 15 minut, z możliwością rozszerzenia spektrum działania o wirusa Adeno, Polyoma w czasie do 60 minut. Konfekcjonowany w opakowaniach 1 000 ml i 5 000 ml. Wyrób medyczny klasy IIB. Do każdego preparatu należy dołączyć pompkę . | 5 000 ml | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 000 ml | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | Niskokorozyjny środek do dekontaminacji, dezynfekcji oraz sterylizacji na zimno wyrobów medycznych w 10 minut. Sporobójczy, bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy. Środek utleniający, ulegający biodegradacji, rozpuszczalny w wodzie, o słabo zasadowym pH, do szybkiej i bezpiecznej sterylizacji i dezynfekcji oraz dekontaminacji: powierzchni narzędzi chirurgicznych, wszystkich urządzeń medycznych posiadających kanały optyczne, takich jak giętkie i sztywne endoskopy, sond chirurgicznych i echo-kardiograficznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, narzędzi i aparatury dentystycznej oraz ich kanałów ssących. | 1 000 g | 10 |  |  |  |  |  |
| 24 | Preparat myjąco-dezynfekujący do myjni – dezynfektorów z wykorzystaniem programu dezynfekcji chemiczno-termicznej w obszarze medycznym, zawierający glukoprotaminę jako substancję aktywną lub inną równoważną pod względem fizyko-chemicznym. Spektrum działania: B, Tbc, F, V ( w tym termooporny HSV – 1) – w czasie 10 minut. | 5 000 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kwaśny środek neutralizujący, nie zawierający azotanów, fosforanów. Może być używany do nautralizacji po alkalicznej kąpieli w myjkach materiałów ze szkła, stali nierdzewnej, stopów metali, tworzyw sztucznych. | 5 000 ml | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych oraz łóżek i kontenerów. Skład: niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji. Dozowanie: 1-3ml /l. pH 6,7-7,3 (koncentrat). Opakowanie: 5l, 20l. | 5 000 ml | 7 |  |  |  |  |  |
| 27 | Alkaliczny preparat myjący. Skład: krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, fosforanów i fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez.termiczna narzędzi chir., endoskopow sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego. Możliwość stosowania w twardej wodzie. Dozowanie: 5ml /l. ph: 14 (koncentrat). Opakowanie: 5l. | 5 000 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, nasączone 70 % alkoholem izopropylowym. Rozmiar 60X60 mm. W zestawie z gazikiem suchym. | 1 op – 50 zestawów | 40 op |  |  |  |  |  |
| 29 | Jednorazowa myjka o strukturze 3D, w formie wypukłości, pozwalających na dokładne umycie pacjenta,skład (50%poliester,50%wiskoza), gr.80g/m2, brzegi łączone ultradżwiękami, mocne, nierozrywające się, | 1 op – 50 szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 30 | Myjka w formie rękawicy do mycia pacjenta, jednorazowa, jednostronne impregnowana mydłem, gotowa do użytku po zwilżeniu wodą, wewnętrznie podfoliowana z jednej strony z tkaninywłókninowej o gramaturze 70g/m2 wiskoza 35g/m2. Myjka zmniejszamożliwość rozprzestrzeniania infekcji. Impregnowanna suchym mydłem w poziome równoległe paski, umozliwiające równomiernerozprowadzenie mydła. Rozmiar 16cmx23cm | 1 op – 20 szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 31 | Pakiet zabezpieczenia materiału biologicznego, składający się z jednostronnie zabezpieczonego folią koca absorbcyjnego o wysokich właściwościach dezynfekcyjnych, na bazie kwasu nadoctowego (B,F,V,Tbs,S do 2 min. redukcja nie mniej niż o 6 log) o wymiarach nie mniejszych niż 39x39 cm i dwóch pojedynczo zapakowanych chusteczkach dezynfekcyjnych (B,V,F,Tbc; bez zawartości alkoholi, aldehydów, chloru i fenoli, nie mniej niż o 5 log) o wymiarach nie mniejszych niż 29x29 cm; Opakowanie z zamknięciem umożliwiającym łatwy transport użytej zawartości oraz utylizację. Wyrób medyczny zgodny z normami EN1275 lub równoważną, EN1276 lub równoważną, EN13704 lub równoważną, EN14348 lub równoważną, EN14476 lub równoważną, EN14561 lub równoważną, EN14562 lub równoważną oraz EN14563 lub równoważną |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 32 | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………..

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 4

| l.p. | Opis materiału | Ilość/ jednostka | Cena netto | Wartość netto | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową zgodną z ISO/TS 15883-5. Substancja naniesiona w sposób warstwowy oraz nierównomierny. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków, Test przeznaczony do sprawdwzenia każdego typu zabrudzenia Oświadczenie producenta testu o możliwości stosowania w myjce ultradźwiękowej. W opakowaniach po 100 szt. | 6 opakowań |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt wielkrotnego użytku, w postaci otwieranego klipsa, wykonany ze stali nierdzewnej, do utrzymania arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 3 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140-1. Klasa potwierdzona dokument wystawionym przez producenta oraz nadrukowana na teście | 6 opakowań |  |  |  |  |
| 4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 5 | Wskaźnik emulacyjny skalibrowany według specyficznych parametrów cyklu sterylizatora, zgodny z wymogami dla typu 6 według normy ISO 11140-1. Dla parametrów 134ºC/7 min oraz 121ºC/20 min., samoprzylepne , opakowanie 200 sztuk | 3 opakowania |  |  |  |  |
| 6 | Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 10 mm - extra sztywne włosie nylon-3 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 7 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18 cm - włosie nylon-3 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 8 | Szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 18,4 cm - włosie stal nierdzewna - 3 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 9 | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - biała - dł. 61,5 cm - śr. włosia 2 mm - jednostronna-3 szt. | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 10 | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - żółta - dł. 62,5 cm - śr. włosia 3 mm - jednostronna-3 szt. | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 11 | Elastyczna szczotka do czyszczenia kanałów roboczych - dł. 63, 5 cm - śr. włosia 5 mm - jednostronna | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 12 | Syntentyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35 kN/m, rozciąganie w kierunku walcowania: 70%/ w kierunku poprzecznym: 65%. , wymagana charakterystyka wytrzymałościowwydana przez producenta a nie dystrybutora, opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta, włóknina musi być zapakowana w folię a następnie w karton tekturowy, rozmiar 100 x 100 cm, opakowanie 200 sztuk | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 13 | Syntentyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35 kN/m, rozciąganie w kierunku walcowania: 70%/ w kierunku poprzecznym: 65%. , wymagana charakterystyka wytrzymałościowwydana przez producenta a nie dystrybutora, opakowanie zbiorcze musi być oryginalnym opakowaniem producenta, włóknina musi być zapakowana w folię a następnie w karton tekturowy, rozmiar 120 x 120 cm, opakowanie 200 sztuk | 4 opakowania |  |  |  |  |
| 14 | Taśma ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa - 18 mm x 50 m - niebieska, wzmocniona | 36 sztuk |  |  |  |  |
| 15 | Taśma neutralna - bez wskaźnika - 18 mm x 50 m | 36 sztuk |  |  |  |  |
| 16 | Podajnik do taśm wskaźnikowych - 2 rolki | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 17 | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 18 | Wysokochłonne papierowe wkładki absorpcyjne o gramaturze nie mniejszej niż 80 g/m2, absorpcja wody nie mniejsza niż 120 g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO, zawartość chlorków nie większa niż 0,04% i siarczanów nie większa niż 0,07%, grubość co najmniej 270 µg, rozmiar 305 x 610 mm, opakowanie a'1000 szt. | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 19 | Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - przezroczyste - szer. 15 mm - 200 szt. | 7 opakowań |  |  |  |  |
| 20 | Jednorazowe osłonki na ostrza narzędzi - przezroczyste - szer. 30 mm - 200 szt. | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 21 | Pisak odporny na czynniki sterylizacji czarny - 10 szt. | 5 opakowań |  |  |  |  |
| 22 | Test kontroli skuteczności mycia L2C (zielony) Służy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, jajkiem i skrobią ziemniaczaną, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. – 320 sztuk. | 2 opakowania |  |  |  |  |
| 23 | Przyrząd testowy procesu HO-PCD-P Służy do symulacji narzędzi chirurgicznych. Przyrząd testowy procesu HO-PCD-P wykonany jest w całości z termicznie odpornego tworzywa sztucznego. Posiada miejsce na umieszczenie do dwóch testów skuteczności mycia jednocześnie (sprawdzenie dwóch różnych płaszczyzn mycia) oraz uchwyt do zawieszenia na tacy. | 1 sztuka |  |  |  |  |
| 24 | Taśma samoprzylepna neutralna do zamykania pakietów, bez wskaźnika Właściwości: Rozmiar: 25 mm x 50m ardzo dobrze klejąca się do podłoża, Odporna na warunki sterylizacji parowej | 36 sztuk |  |  |  |  |
| 25 | RAZEM |  |  |  |  |  |

………………………………………………..

Data i podpis wykonawcy