##### Numer sprawy ZP 08/17                                                                                           Kluczbork  22.06.2017r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 08/17   Nazwa zadania:

Zakup  Tomografu Komputerowego dla Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.  w Kluczborku

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1.

Dotyczy: Załącznik nr 2, Wyposażenie dodatkowe, pkt. 48

Zamawiający wymaga aby wstrzykiwacz kontrastu był w pełni kompatybilny z dostarczonym tomografem komputerowym.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna wymóg kompatybilności za spełniony jeśli oprogramowanie akwizycyjne konsoli operatorskiej będzie posiadało funkcje synchronizacji startu akwizycji na podstawie analizy (w czasie rzeczywistym) napływu środka kontrastowego?

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 2.

Dotyczy: Załącznik nr 2, Wyposażenie dodatkowe, pkt. 48

Czy Zamawiający będzie wymagał dwugłowicowego wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej?
W sytuacji gdy wstrzykiwacz jest wyposażony w drugą głowicę, która służy do podawania soli fizjologicznej, użytkownik może:

- zwiększyć precyzję badań dzięki możliwości zmiany stężenia podawanego kontrastu w trakcie badań wielofazowych.

- obniżyć koszty dotyczące środków cieniujących.

Możliwość obniżenia kosztów środków cieniujących jest możliwa nie tylko poprzez „popychanie” kontrastu solą fizjologiczną, ale również dzięki możliwości jednoczesnego podawania kontrastu i soli fizjologicznej. Możliwość redukcji stężenia i ilości drogich środków kontrastowych poprzez „rozrzedzenie ich tanią solą fizjologiczną jest niezmiernie istotne ze względu na ewidentne korzyści materialne dla Zamawiającego w przyszłości, podczas eksploatacji wstrzykiwacza kontrastu.
- korzystać z funkcji KVO (Keep Vein Open).

Funkcja ta polega na utrzymywaniu drożności żył poprzez wstrzykiwania niewielkiej ilości soli fizjologicznej co 2 minuty. Funkcja ta występuję jedynie w dwugłowicowych wstrzykiwaczach kontrastu.

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 3.

Dotyczy: Załącznik nr 2, Wyposażenie dodatkowe, pkt. 48

Czy Zamawiający będzie wymagał wstrzykiwacza kontrastu wyposażonego w możliwość używania wielogodzinnych materiałów zużywalnych jak i możliwość używania materiałów zużywalnych jednorazowych?
Uzasadnienie: Rozwiązanie systemu podawania kontrastu opartego zarówno na wkładach jednorazowych jak i na wkładach wielogodzinnych pozwala użytkownikowi dostosowanie pracy wstrzykiwacza do zróżnicowanej liczby pacjentów. Kiedy badań jest mało opłaca się używanie materiałów jednorazowych (dla jednego pacjenta). W przypadku dużej liczby badań stosowanie materiałów wielogodzinnych pozwala na osiągniecie dużych oszczędności. Dzięki stosowaniu materiałów zużywalnych o 8 godzinnej gwarancji sterylności użytkownik może podzielić koszt wkładów i węża pompy na wszystkich pacjentów, którzy mieli badanie w przeciągu 8 godzin

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 4.

Dotyczy: Załącznik nr 2, Wyposażenie dodatkowe, pkt. 48

Czy Zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz kontrastu posiadała zasilanie bateryjne (bezprzewodowe)? 
Uzasadnienie: Praca bateryjna (bezprzewodowa) powoduje, że wstrzykiwacz nie jest podłączony do zasilania poprzez kabel co w dużej mierze przekłada się na komfort pracy i bezawaryjność urządzenia              (nie istnieje niebezpieczeństwo zahaczenia nogą o kabel). Brak kabla zasilającego ma też duże znaczenie w przypadku pacjentów, którzy wjeżdżają na zabieg na łóżkach szpitalnych.

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 5.

Dotyczy: Załącznik nr 2, Wyposażenie dodatkowe, pkt. 48

Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona w możliwość zapamiętania do 80 profili iniekcji (każda iniekcja może składać się z 1-6 faz)?
Uzasadnienie: Powyższe funkcja ma duży wpływ na ergonomię pracy oraz na umożliwienie przeprowadzania wielofazowych iniekcji. W funkcję przeprowadzania iniekcji składających się od 1 do 6 faz wyposażone są wstrzykiwacze kontrastu takich firm jak Medtron, Medrad, Covidien.

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 6.

Dotyczy: Załącznik nr 2, Wyposażenie dodatkowe, pkt. 48

Czy Zamawiający będzie wymagał aby automatyczna strzykawka do podawania kontrastu była wyposażona zarówno w wbudowany w urządzenie dotykowy kolorowy ekran sterujący LCD jak i zdalny (bezprzewodowa komunikacja z wstrzykiwaczem) kolorowy ekran sterujący LCD?
Uzasadnienie: Dzięki posiadaniu 2 dotykowych ekranów sterujących LCD (jeden wbudowany w strzykawkę, drugi zdalny panel sterujący LCD przy konsoli CT) Zamawiający może programować strzykawkę zależnie od sytuacji jak mu jest wygodniej.

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 7. pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści by wymagana funkcjonalność realizowana była za pośrednictwem systemu PACS?

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 8. pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez modułu obsługi magazynów?

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 9. pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji tworzenia dokumentów kasowych przy rejestracji badań odpłatnych?

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 10. pkt. 21

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez funkcji tworzenia zestawień opisów badań?

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 11

Pytanie do Załącznika nr 2, GANTRY I STÓŁ- pkt. 17 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu posiadania przycisków nożnych do sterowania ruchami stołu. Ruch stołu możliwy będzie poprzez przyciski znajdujące się na gantry oraz konsoli operatora.

Odpowiedź Zamawiającego:  zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 12

2) Pytanie do pkt 16.1 –SIWZ – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie punktacji przy opisie kryteriów-cena, ponieważ Zamawiający wskazał 60% punktów przy najniższej ofercie cenowej a we wzorze podaje 70% punktów – prosimy o sprostowanie.

Odpowiedź Zamawiającego:  prawidłowe – 70%

Pytanie nr 13

3) Pytanie do - Ogólny zakres zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia- co Zamawiający rozumie poprzez- „zapewnienie możliwości zakupu przez Zamawiającego wszelkich materiałów eksploatacyjnych (w tym materiałów jednorazowych) niezbędnych do prawidłowego korzystania z urządzenia” – czy Zamawiającemu chodzi o podanie do wiadomości informacji o dostawcy materiałów, jeśli tak to o jakie dokładnie materiały chodzi? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:  chodzi o informację o dostawcy materiałów zużywalnych do strzykawki

Pytanie nr 14

4) Pytanie do - Ogólny zakres zadań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia- Zamawiający wymaga „przeprowadzanie wymaganych testów odbiorczych (akceptacyjnych) podstawowych i specjalistycznych”- czy przeprowadzenie testów specjalistycznych ma odbywać się w czasie trwania gwarancji urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego:  tak, wymagane  na dzień uruchomienia aparatu

Pytanie nr 15

5) Czy w związku z tym, iż Zamawiający dopuszcza aby urządzenie-TK, było używane ,czy wyrazi zgodę aby gwarancja na sprzęt i urządzenia wyniosła 1 miesiąc ?

Odpowiedź Zamawiającego:   nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 16

Pytanie do umowy, paragraf 8,pkt.2 – Zwracamy się z prośba o obniżenie kary do 1%, ponieważ zapis ten jest bardzo ogólny?

Odpowiedź Zamawiającego:  zapisy bez zmian

Pytanie nr 17

Prosimy Zamawiającego o udzielenie informacji czy wraz z istniejącym tomografem komputerowym zdemontowane zostaną inne elementy infrastruktury oraz wykończenia wnętrz, takie jak: osłony radiologiczne w tym stolarka ochronna drzwiowa i okienna, tablica zasilania TK, meble itp. Jeżeli tak prosimy Zamawiającego o wskazanie elementów, których odtworzenie będzie po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Tak

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia nowej tablicy elektrycznej do zasilania tomografu, czy do wykorzystania możliwa jest tablica elektryczna z aktualnie zainstalowanego tomografu?

Odpowiedź Zamawiającego:  tak, wymagamy dostarczenia nowej tablicy do zasilania tomografu

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający deklaruje możliwość wykorzystania kabla zasilania z obecnie zainstalowanego tomografu?

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga demontażu ani utylizacji obecnie zainstalowanego tomografu.

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dysponuje pomiarami dokumentującymi skuteczność wentylacji w pomieszczeniu? Prosimy o potwierdzenie, że wentylacja jest sprawna.

Odpowiedź Zamawiającego:  wentylacja grawitacyjna sprawna, wentylacja mechaniczna do ponownego wykonania

Pytanie nr 22

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie w wersji elektronicznej projektu osłon stałych dla obecnie zainstalowanego tomografu.

Odpowiedź Zamawiającego:  do wglądu w wersji papierowej u zamawiającego

Pytanie nr 23

W celu weryfikacji osłon radiologicznych prosimy o podanie średniej liczby badań dziennie dla tomografu.

Odpowiedź Zamawiającego:  przyjęto 150 badań tygodniowo

Pytanie nr 24

Prosimy o określenie parametrów WLZ dla zasilania tomografu: ilości żył, przekroju i materiału.

Odpowiedź Zamawiającego:  YAKY 4x150

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie odległości od rozdzielni głównej do pracowni dla linii zasilania tomografu.

Odpowiedź Zamawiającego:  ok. 10m

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający oczekuje wymiany sufitu podwieszanego w pomieszczeniu tomografu?

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający oczekuje wymiany oświetlenia w pomieszczeniu tomografu?

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający oczekuje odmalowania pomieszczenia tomografu?

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 29

Czy Zamawiający oczekuje wymiany wykładziny w pomieszczeniu tomografu?

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 30

Prosimy o określenie jakich prac remontowych Zamawiający oczekuje do wykonania w sterowni.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z wymogami higieniczno- sanitarnymi

Pytanie nr 31

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje wykonania prac remontowych w pomieszczeniach innych niż pomieszczenie tomografu i sterowni.

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach przetargu nie przewiduje się ingerencji w instalację gazów medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:  obecnie tlen medyczny z butli tlenowej

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie części szkolenia aplikacyjnego w terminie późniejszym (po przekazaniu aparatu)?  Mając na uwadze interes Zamawiającego, chcemy aby szkolenie aplikacyjne odbyło się z udziałem pacjentów, co będzie miało wpływ na efektywność szkolenia.

Odpowiedź Zamawiającego:  tak dopuszczamy

Pytanie nr 34

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego ustępu i dodanie zapisu

„(…)oprogramowania niezbędnego do korzystania i obsługi przedmiotu umowy w zakresie wykonywania badań pacjentów”?

Odpowiedź Zamawiającego:  zapisy bez zmian

Pytanie nr 35

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego ustępu tak aby otrzymał poniższe brzmienie:

„2.Dostawca oświadcza , że przedmiot umowy, wszystkie jego elementy oraz wyposażenie są kompletne, o należytym standardzie zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolne od wad prawnych i fizycznych, oraz że spełniają wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, w szczególności Załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o usunięcie słowa gwarantuje, które sugeruje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, podczas gdy norma wynikającą z kodeksu cywilnego jest odpowiedzialność oparta na zasadzie winy.

Prosimy o zmianę brzmienia słowa „najwyższym” na „należytym”– przepisy prawa – art. 355 KC – zobowiązują Wykonawcę do świadczeń o należytej jakości / standardzie / staranności.

Odpowiedź Zamawiającego:  wyrażamy zgodę

Pytanie nr 36

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części

lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących

w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”?

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

Odpowiedź Zamawiającego:  tak

Pytanie nr 37

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”?

Odpowiedź Zamawiającego:  nie, zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 38

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie dodatkowego ustępu o poniższym brzmieniu:

„Każda naprawa przedmiotu umowy powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia.”?

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.

Odpowiedź Zamawiającego:  nie

Pytanie nr 39

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego ustępu tak aby otrzymał poniższe brzmienie:

„1.Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy (któregokolwiek z obowiązków umownych, w szczególności w przypadku zwłoki dostosowaniu pomieszczeń, dostarczeniu, montażu, uruchomieniu przedmiotu umowy lub przeszkoleniu personelu), Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia, jednak łącznie nie więcej niż 5% wartości netto umowy.?

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 40

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego ustępu tak aby otrzymał poniższe brzmienie:

„2.Za każdy pojedynczy przypadek rażąco nienależytego wykonania umowy – inny niż zwłoka, o której mowa w ust.1 – Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówienia, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto umowy.”?

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu.

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają  bez zmian

Pytanie nr 41

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 8 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego ustępu tak aby otrzymał poniższe brzmienie:

„4.Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości zamówienia netto. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: zapisy pozostają bez zmian

Pytanie nr 42

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na o dodanie poniższego zapisu do tego paragrafu:

„W przypadku odstąpienia od umowy (lub rozwiązania umowy) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zostanie naliczona kara w wysokości 10 % wartości netto umowy.”?

Odpowiedź Zamawiającego :    zapisy pozostają bez zmian  bez zmian

Pytanie nr 43

Dotyczy załącznika nr 6 wzór umowy, § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy naliczania kar z kwoty brutto na netto?

Odpowiedź Zamawiającego: nie

Pytanie nr 44

Zwracamy się z pytaniem co będzie podstawą wystawienia faktury?

Odpowiedź Zamawiającego:  podpisanie protokołu zał. nr 2 do umowy

Pytanie nr 45

Prosimy o wskazanie terminu płatności rat.

Odpowiedź Zamawiającego:  I rata do 30dni od otrzymania faktury,  II rata do 60 dni od otrzymania faktury.

Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

--------------------------------------------------

Kierownik Zamawiającego

Opracowała: J. Krupa